## Sheet1
产品名称 | 规格 | 数量 | 参数
腹腔镜 | 30°10*330mm | 2 | 1. 视场角70°；视向角30° 2. 视场中心角分辨力：6C/° 3. 工作距离：40mm； 4. 有效景深范围：5mm～100mm； 5. 防电击程度分类：CF型； 6. 显色指数Ra：对A：≥85%，对D65≥85%； 7. 光能穿刺效率-有效光度率DM:1000cd/(m2.lm)； 8. 单位相对畸变控制量≤20%； 9. 插入部直径10mm可选，视向角有30°可选； 10. 内窥镜可环氧乙烷气体灭菌、蒸汽灭菌（高温高压）、过氧化氢灭菌；
电凝钩 | 5*330mm | 5 | 1.单极电凝钩头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。
电凝线 | 4*3000mm | 5 | 1.规格Φ4×3000，电缆线材质可高温灭菌。 2.接口有4mm、6mm和8mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。
无创抓钳 | 5*330mm | 3 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5和规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状多种多样，全满足操作者的多种需求。 4.钳头张开角度大于等于50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。
肠钳 | 5*330mm | 2 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状多种多样，特制的肠钳，夹持肠管时钳头紧贴组织，不滑脱。 4.钳头张开角度大于等于50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。
分离钳 | 5*330mm | 5 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术 3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。 4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 8.滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效。
持针钳 | 5*330mm | 2 | 1.持针钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Φ5，工作长度180-450mm。 3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合。 4.手柄有O型、V型和枪型等，其中枪型手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高。 5.O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。
大号施夹器 | 10*330mm | 2 | 1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф10，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管。 5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹。