胰岛素泵技术参数
	类别
	关键功能与规格

	核心输注功能
	• 基础率：范围 0.1 – 35 U/h，步长 0.1 U/h，可设置 ≥24 个时间段，支持 ≥3 种模式。
• 大剂量：单次 0.1 – 25 U，增量 0.1 U，提供常规、方波、双波三种输注方式。
• 智能计算：内置大剂量向导，可根据血糖值、碳水化合物摄入及胰岛素敏感系数自动计算建议剂量。
• 临时基础率：可在0.5至24小时内设定临时输注速率，调整范围0.1-35 U/h，精度±1%。

	安全与监测系统
	• 多重安全设置：具备安全模式、键盘锁、餐前大剂量及基础率/日总量上限设定。
• 实时阻塞检测：系统持续监测输注压力，在不同输注速度下均可及时发出阻塞报警。
• 完备报警系统：涵盖低电量、低药量、输注阻塞、系统错误等，支持振动与响铃双重提醒。
• 防水防尘：防护等级 ≥ IPX7，可承受短时浸水，日常使用更安心。

	用户界面与显示
	• 双屏显示：≥2.0英寸双液晶屏，主界面清晰展示当前基础率、大剂量、剩余药量与电量。
• 多参数设置：可设置最多8个血糖目标值、碳水化合物系数及胰岛素敏感系数，实现个性化管理。
• 操作便捷：支持中文菜单及图标引导，具备快速充盈与装药自动定位功能。

	数据记录与回顾
	• 完整历史日志：可分别回顾 ≥90条 大剂量记录、≥90条 日总量记录、≥64条 充盈记录及 ≥32条 报警记录（含时间日期），便于数据分析与医患沟通。

	动力与精度
	• 高精度马达：采用精密马达，输注精度出厂标准 < ±3%，确保剂量准确。
• 长效电源：使用1节AAA（7号）电池，典型续航时间 ≥3个月。

	其他关键配置
	• 储药器容量：≥3ml，适用于U-100浓度胰岛素。
• 耗材兼容：提供快速接口，可选不可分离/可分离钢针或软针导管。
• 系统自检：支持手动及自动自检，确保设备状态正常。


